## Slide 1: Razvoj sustava za površinsku elektromiografiju visoke prostorne razlučivosti
Kvirin
Polondak
Mentor:
prof. dr. sc.
Mario Cifrek

## Slide 2: Elektromiografija
Dijagnostička metoda za ispitivanje funkcije perifernog živčanog sustava u stanju mirovanja i pokreta
Dijagnostika, treninzi profesionalnih sportaša i klinička istraživanja
Površinska elektromiografija i invazivna elektromiografija

## Slide 3: Površinska elektromiografija
Problem ispravnog pozicioniranja elektroda i ponovljivosti elektromiografskih mjerenja
Monopolarna i bipolarna detekcija signala te RMS slike

## Slide 4: Blok shema uređaja za mjerenje bioelektričkih potencijala
4
elektrode
µC
Bluetooth
/WiFi
Računalo
ADC
Pojačalo
Pojačalo
n. p. filtar
n. p. filtar
v. p. filtar
v. p. filtar
MUX
…
…
…

## Slide 5: Blok shema sustava za površinsku elektromiografiju visoke prostorne razlučivosti
elektrode
EMI filtar
EMI filtar
EMI filtar
EMI filtar
…
ADS1298
ADS1298
ESP32
SPI
SPI
Bluetooth
PC

## Slide 6: Analogno digitalno ulazno sučelje i kriterij odabira
 | ADS1198 | ADS1298 | ADS1299
Broj kanala | 8 | 8 | 8
Rezolucija ADC-a | 16 bita | 24 bita | 24 bita
Potrošnja | 8.2 mW normal mode | 8.8 mW HR mode | 39 mW normal mode
 | 4 mW Standby mode | 6 mW LP mode | 5.1 mW standby mode
 | 20 μW Power down |  | 10 μW Power-down
Input Bias Current | 200 pA | 200 pA | 300 pA
Data Rate | 125 SPS to 8 kSPS | 250 SPS to 32 kSPS | 250 SPS to 16 kSPS

## Slide 7
 | ADS1198 | ADS1298 | ADS1299
CMRR | -105dB | -115dB | -110dB
Programabilno pojačanje: | 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12 | 1, 2, 4, 6, 8, 12, or 24
Napajanje | Analogno: 2.7 V do 5.25 V | Analogno: 2.7 V do 5.25V | Analogno: 4.7 V do 5.25 V
 | Digitalno: 1.65 V do 3.6 V | Digitalno = 1.65 V do 3.6 V | Digitalno:1.8 V do 3.6 V
Ulazni šum | 12 μVPP (150 HzBW, G = 6) | 4 μVPP (150 Hz BW, G = 6) | 1 μVPP (70 HzBW)
Komunikacija | SPI™-Compatible Serial Interface | SPI™-Compatible Serial Interface | SPI™-Compatible Serial Interface
Kućište | 8 mm×8 mm,64-ball BGA and 10 mm×10 mm TQFP-64 | 8 mm×8 mm,64-ball BGA and 10 mm×10 mm TQFP-64 | 10 mm×10 mm TQFP-64
Cijena | 23,52 € | 36,39 € | 48,91 €

## Slide 8: Blok shema napajanja
ADS1298
ESP32
Baterija
ADS1298
TPS73230
250mA
3V
TPS73230
250mA
3V3
DVDD
AVDD
AVDD
DVDD
5V
PC
USB
microUSB
3V3

## Slide 9: Blok shema spi komunikacije
ADS1298
Sklop 1
START
/DRDY
/CS1
SCLK
DIN
DOUT
ADS1298
Sklop 2
START
/DRDY
/CS2
SCLK
DIN
DOUT
ESP32
/INT
GPIO0
/GPIO1
SCLK
MOSI
MISO

## Slide 10: Nodemcu – ESP32

## Slide 13: Spi komunikacija
Sistemske naredbe (WAKEUP, STANDBY, RESET, START, STOP)
Naredbe za čitanje podataka (RDATAC, SDATAC, RDATA)
Naredbe za čitanje registara (RREG, WREG)
ADS1298 ima 24 registra podijeljenih u 5 kategorija

## Slide 14
Prikaz MISO signala
Prikaz MOSI signala
Prikaz na serijskom monitoru

## Slide 15: Zaključak
Kao rezultat diplomskog rada projektiran je funkcionalni prototipni sustav za površinsku elektromiografiju visoke prostorne razlučivosti
Sljedeći mogući koraci u razvoju sustava su pisanje daljnje programske podrške i integracija sustava na jednu tiskanu pločicu

## Slide 16: Hvala na pažnji