Linkovi: ESP32-S2-Saola-1_V1.2_Dimensions.pdf

ESP32-S2-SAOLA-1_V1.1_schematics.pdf

ADS1298 datasheet

ADS1298 Performance Demonstration Kit

Input filtar

S ovim vrijednostima ta frekvencija bi iznosila  f= 227 785 Hz ?

Diode na ulazu – zaštitne diode koje na evaluation boardu nisu niti montirane – vjerojatno nisu potrebne.

Multiple-Device Configuration

Stranica 57

Cascade Configuration

Signal/pins needed

START

CLK

/DRDY

/CS

SCLK

DIN

DOUT

Power supplies

ESP32s2

ADS1298

Stranica 97

  - Reference voltage

Str 33.

Vanjski clck

Mislim da nema smisla – ista frekv kao i unutarnji. CLKSEL pritegnuti na masu

Pinovi

| Pin | Ime pina | komentar |
| --- | --- | --- |
| 1-16 | IN1P,IN1N – IN8P,IN8N | Pozitivni su spojeni na elektrode a negativni na referentnu elektrodu |
| 17 | TESTP_PACE_OUT1(1) | Ovi pinovi imaju više funkcija, mogu se koristiti kao izlazni pinovi za testne signale koje generira sami chip prilikom power – up. (vidi str. 28.) |
| 18 | TESTN_PACE_OUT2(1) |  |
| 19,21,22, 56,59 | AVDD | Analogno napajanje (3V) |
| 20,23,32, 53,57,58 | AVSS | Analogni ground |
| 24 | VREFP | Pozitivni pin za referencu – koristim unutarnji ref (str 33) |
| 25 | VREFN | Negativni pin reference |
| 26,28,30 55 | VCAP1 – VCAP4 | Spojeni prema shemi za analogni power supply |
| 27,29 | NC | NC |
| 31 | RESV1 | Spojen na DGND |
| 33,49,51 | DGND | Digitalni ground |
| 34 | DIN |  |
| 35 | /PWDN | Power-down pin; active low |
| 36 | /RESET | System-reset pin; active low |
| 37 | CLK | ? |
| 38 | START |  |
| 39 | /CS | Aktivan low, spojeno kao na str 57. |
| 40 | SCLK | ? |
| 41 | DAISY_IN | Spojen na DGND |
| 42,44,45, 46 | GPIO1 – GPIO4 | NC |
| 47 | /DRDY |  |
| 48,50 | DVDD | Digitalno napajanje, 1V8 |
| 60 | RLDREF |  |
| 61 | RLDINV |  |
| 62 | RLDIN |  |
| 63 | RLDOUT |  |
| 64 | WCT |  |